## Sheet1
序号 | 应用类型 | 材料的选择 | 材料性能 | 配套打印设备 | 打印前准备 | 软件中材料选择 | 建议打印方式 | 清洗方式 | 清洗时长 | 后固化条件 | 推荐设计间隙 | 实际应用注意事项
1 | 修复牙模 | Model RI 1.0牙科模型材料 | / | D6K/D6K-H | 树脂摇匀 | 系统内部名称：Model RI 1.0 | 建议50μm打印 支撑设计：专家 中等粗细 | 95%及以上酒精，常温 超声清洗 | 第一次涮洗 30秒，第二次超 声2min | ProCure 10min 40℃ 或 3D Printing curing box 10min | / | 1、树脂不可长时间（24小时）存 放在树脂槽中，否则会出现明显 的沉降; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的 树脂或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对光线敏感度高 ，不得 长时间暴露在光照下 ，无论机器 是否工作，树脂槽中有树脂时必 须盖好保护罩; 4、每次打印完成需确保清理干净 平台上残留的碎片 ，建议连续打 印时间超过三天后 ，使用80目左 右的滤网对树脂槽内的树脂进行 过滤;
2 | 修复牙模 | Model RI 2.0牙科 模型材料 | / | D6K/D6K-H | 树脂摇匀 | 系统内部名称：Model RI 2.0 | 建议50μm打印， 支撑设计中等粗细 Z轴抬升高度：5.00mm | 95%及以上酒精，常温 超声清洗 | 第一次涮洗 30秒，第二次超 声2min | ProCure 10min 40℃ | 0.04mm-0.055mm | 1、树脂不可长时间 （24小时）存放在 树脂槽中，否则会出现明显的沉降 ; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂 或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在20℃ -35℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片 ，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6.底层时间可根据客户端实际的打印情 况调整
3 | 种植牙模 | Model RI 2.0牙科 模型材料 | / | D6K/D6K-H | 树脂摇匀 | 系统内部名称：Model RI 2.0 | 建议50μm打印， 支撑设计中等粗细 Z轴抬升高度：5.00mm | 95%及以上酒精，常温 超声清洗 | 第一次涮洗 30秒，第二次超 声2min | ProCure 10min 40℃ | 0.025mm-0.03mm | 1、树脂不可长时间 （24小时）存放在 树脂槽中，否则会出现明显的沉降 ; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂 或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在20℃ -35℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片 ，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6.底层时间可根据客户端实际的打印情 况调整
4 | 修复牙模 | Model RI 2.1牙科 模型材料 | / | D6K/D6K-H | 树脂摇匀 | 系统内部名称：Model RI 2.1 | 建议50μm打印， 支撑设计中等粗细 Z轴抬升高度：5.00mm | 95%及以上酒精，常温 超声清洗 | 第一次涮洗 30秒，第二次超 声2min | ProCure 10min 40℃ | 0.03mm-0.045mm | 1、树脂不可长时间 （24小时）存放在 树脂槽中，否则会出现明显的沉降 ; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂 或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在20℃ -35℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片 ，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6.底层时间可根据客户端实际的打印情 况调整
5 | 种植牙模 | Model RI 2.1牙科 模型材料 | / | D6K/D6K-H | 树脂摇匀 | 系统内部名称：Model RI 2.1 | 建议50μm打印， 支撑设计中等粗细 Z轴抬升高度：5.00mm | 95%及以上酒精，常温 超声清洗 | 第一次涮洗 30秒，第二次超 声2min | ProCure 10min 40℃ | 0.025mm-0.035mm | 1、树脂不可长时间 （24小时）存放在 树脂槽中，否则会出现明显的沉降 ; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂 或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在20℃ -35℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片 ，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6.底层时间可根据客户端实际的打印情 况调整
6 | 修复/种植牙模 | Model RI 3.0&3.1 牙科模型材料 | / | D6K/D6K-H | 树脂摇匀 | Model RI 3.0 Model RI 3.1 | 建议50μm打印， 支撑设计中等粗细 Z轴抬升高度：5.00mm | 95%及以上酒精，常温 超声清洗 | 选择超声清洗机/震荡机进行清洗： ①、模型从平台清理下来后，将排液孔朝下，在 置物架静置1分钟；（PS：在合理的操作性，模型 内腔流出的树脂在过滤后能2次使用） ②、准备3桶1400毫升95%的乙醇，标记为“1号” 、“2号”、“3号”，按30s、30s、120s的清洗 时间在容器内进行超声震荡清洗，清洗顺序为“1 号→2号→3号”；（PS：更换容器清洗转移过程 中，模型可先放在置物架10-30s，并上下抖动3-5 下，可减少清洗溶剂的互相污染，提升清洗溶剂 的利用率） ③、当“3号”清洗出现模型表面粘黏情况时，将 “1号”内清洗溶剂取出并更换新清洗溶剂，清洗 顺序更换为“2号→3号→1号”； ④、模型清洗完成后，选择气枪对模型表面及内 腔进行干燥处理，同时检查是否存在“发粘发亮 ”等未洗净的情况；（PS:未洗净模型可再次进行 清洗） ⑤、干燥处理后的模型，放入配套的后固化灯 箱，选择对应参数进行二次固化处理； PS:模型在清洗溶剂中浸泡时间需短于5min； | ProCure 10min 40℃ | / | 1、树脂在静置30分钟后，如需再次打 印必须搅拌，在20℃以下环境需增加搅 拌次数，搅拌至材料未出现明显沉降即 可; 2、该树脂对紫外光线敏感度高，要求 工作环境无紫外光线，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩; 4、树脂最佳工作温度为 20-30℃，环 境湿度≤60%； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤; 6、底层时间可根据平台实际粘接情况 调整； 7、常规修复分割代型，代型底部台阶 如果低于3mm，主模与代型均需要增加 支撑，如高于3mm，主模可不加支撑， 代型需要增加支撑； 8.若涉及扫描模型精度，固化完成后需 放置30min以上，再进行精度扫描。
7 | 贴面、嵌体、种植桥架、联桥、全口义齿 | 临时冠桥 | / | 国版pro55、pro75、pro95、Pro95S | 树脂摇匀 | 临时冠桥A1、A2、A3、A3.5、B1、B2、B3、Bleach | 层厚：50um(推荐)、100um | 95%的医用酒精 | 清洗分为２部分： 1、粗洗过程：使用干净的 无尘布的一角蘸取少量酒 精，然后将整块模型搓一 下，得到一块轻微湿润的 无尘布（佩戴手套感 受），配合镊子对模型整 体擦拭，是表面可见的材 料去除； 2、精洗过程： 使用同意处理的干净无尘 布，配合镊子对模型凹槽 及表面纹路进行精细擦拭 处理； | 将擦拭后的模型放入迅实 的后固化灯箱（Pro Cure 、Pro Cure 2等）中，按 照该产品默认的后固化参 数进行后固化，（Pro Cure固化过程30min后需 进行翻面固化） | 贴面：粘接间隙0.08mm，从边缘线0.8mm 嵌体：粘接间隙0.02mm，从边缘线1mm 联桥：0.07mm 全口义齿：0.1mm 种植桥架：0.05mm | 1、模型从平台铲除时，切 忌铲倒用力接触铝平台， 易产生黑色粉末影响树脂 颜色，出现黑色铝粉时使 用无尘布擦拭干净平台残 留树脂。 2、模型打印完需及时清洗 固化，否则会导致模型变 色。 3、支撑需切割，避免掰断 支撑损坏模型。不可使酒 精长时间留存在模型表面 上，否则容易发白
8 | 种植导板 | SP-RB0808 | / | 国版pro55、pro75、pro95、Pro95S | 树脂摇匀 | Soonsolid RB0808手术导板 | 层厚：50um、100um(推荐) | 75%酒精，超声清洗 | 75%酒精涮洗30s，再用干净的75%酒精超声清洗5 min | Pro Cure（40℃，30 min） | / | 1、导板咬合面朝上，导环孔尽量 垂直，支撑需避开导环孔； 2、1/2口登腾导环初始推荐间隙： 0.055 mm；1/4口登腾导环初始推 荐间隙：0.05 mm；1/2口导板与石 膏模的推荐间隙：0.07-0.10 mm， 1/4口导板与石膏模的推荐间隙： 0.03-0.05 mm； 3、打印过程中禁止添加树脂，否 则有断层风险； 4、模型清洗务必使用75%的医用 酒精，否者高温灭菌处理导板会 有裂纹风险； 5、软件需先确定设备、材料、层 厚以后，再导入模型进行支撑切 片操作； 6、高温灭菌条件：134℃，6 min，213 kpa；
9 | 义齿基托 | 增材制造用光固化义 齿基托树脂CP | / | 国版pro55、pro75、pro95、Pro95S | 树脂摇匀 | CP义齿基托树脂 | 建议层厚：100μm打印； 摆放方式：模型与平台倾斜45°至60°之间（如下图），戴 牙面朝向平台，并在戴牙面加支撑； | 95%医用酒精，常温超 声清洗 | 第一次涮洗30s，第二次超声2min 注：固化后的模型可酒精浸泡30min 消毒，但未固化的模型，不可长时间 酒精超声或酒精浸泡，建议及时从酒 精中取出，否则会出现裂纹发白等情 况 | 放置于ProCure 2 A区域，选 择Sprintray CN 中 Denture Base的固化工艺 。 先第一次固化，模型戴颌面 朝上固化，时间为17min57s。 对义齿和基托模型进行匹配打 磨，匹配打磨，洗涤，干燥后，进行第二次固化；第二次固化是基托涂上粘接 树脂后再戴上义齿，义齿与基托粘接，基托与义齿一起放置于ProCure 2 A 区域，选择Sprintray CN 中 Denture Teeth，固化8min58s。 | / | 1、导入模型添加支撑后，需要检 查牙龈尖是否存在支撑，若无， 需要手动增加，否则会导致牙龈 尖，打印模型失败； 2、树脂打印时温度不可低于30℃ 每次打印前需搅动树脂槽内的树 脂或者提前将瓶内的树脂摇匀; 3、该树脂对光线敏感度高，不得 暴露在光照下，无论机器是否工 作，树脂槽中有树脂时必须盖好 保护罩; 4、模型清洗干燥后，注意沟壑缝 隙中是否有树脂残留，若有需继 续使用干净医用酒精超声，直至 无树脂残留;
10 | 义齿基托 | 增材制造用光固化义 齿基托树脂HT | / | 国版pro55、pro75、pro95、Pro95S | 树脂摇匀 | HT义齿基托树脂 | 建议层厚：100μm打印； 摆放方式：模型与平台倾斜45°至60°之间（如下图），戴 牙面朝向平台，并在戴牙面加支撑； | 95%医用酒精，常温超 声清洗 | 第一次涮洗30s，第二次超声2min 注：固化后的模型可酒精浸泡30min 消毒，但未固化的模型，不可长时间 酒精超声或酒精浸泡，建议及时从酒 精中取出，否则会出现裂纹发白等情 况 | 放置于ProCure 2 A区域，选 择Sprintray CN 中 Denture Base的固化工艺 。 先第一次固化，模型戴颌面 朝上固化，时间为17min57s。 对义齿和基托模型进行匹配打 磨，匹配打磨，洗涤，干燥后，进行第二次固化；第二次固化是基托涂上粘接 树脂后再戴上义齿，义齿与基托粘接，基托与义齿一起放置于ProCure 2 A 区域，选择Sprintray CN 中 Denture Teeth，固化8min58s。 | / | 1、导入模型添加支撑后，需要检 查牙龈尖是否存在支撑，若无， 需要手动增加，否则会导致牙龈 尖，打印模型失败； 2、树脂打印时温度不可低于30℃ 每次打印前需搅动树脂槽内的树 脂或者提前将瓶内的树脂摇匀; 3、该树脂对光线敏感度高，不得 暴露在光照下，无论机器是否工 作，树脂槽中有树脂时必须盖好 保护罩; 4、模型清洗干燥后，注意沟壑缝 隙中是否有树脂残留，若有需继 续使用干净医用酒精超声，直至 无树脂残留;
11 | 义齿基托 | 增材制造用光固化义 齿基托树脂MT | / | 国版pro55、pro75、pro95、Pro95S | 树脂摇匀 | MT义齿基托树脂 | 建议层厚：100μm打印； 摆放方式：模型与平台倾斜45°至60°之间（如下图），戴 牙面朝向平台，并在戴牙面加支撑； | 95%医用酒精，常温超 声清洗 | 第一次涮洗30s，第二次超声2min 注：固化后的模型可酒精浸泡30min 消毒，但未固化的模型，不可长时间 酒精超声或酒精浸泡，建议及时从酒 精中取出，否则会出现裂纹发白等情 况 | 放置于ProCure 2 A区域，选 择Sprintray CN 中 Denture Base的固化工艺 。 先第一次固化，模型戴颌面 朝上固化，时间为17min57s。 对义齿和基托模型进行匹配打 磨，匹配打磨，洗涤，干燥后，进行第二次固化；第二次固化是基托涂上粘接 树脂后再戴上义齿，义齿与基托粘接，基托与义齿一起放置于ProCure 2 A 区域，选择Sprintray CN 中 Denture Teeth，固化8min58s。 | / | 1、导入模型添加支撑后，需要检 查牙龈尖是否存在支撑，若无， 需要手动增加，否则会导致牙龈 尖，打印模型失败； 2、树脂打印时温度不可低于30℃ 每次打印前需搅动树脂槽内的树 脂或者提前将瓶内的树脂摇匀; 3、该树脂对光线敏感度高，不得 暴露在光照下，无论机器是否工 作，树脂槽中有树脂时必须盖好 保护罩; 4、模型清洗干燥后，注意沟壑缝 隙中是否有树脂残留，若有需继 续使用干净医用酒精超声，直至 无树脂残留;