## Sheet1
Mercury-D6K/D6K-H齿科应用配套方案表
序号 | 材料的选择 | 应用类型 | 材料性能 | 打印前设备/材料状态准备工作 | 软件中材料选择 | 打印方式建议 （层厚、支撑方式、摆放方式等） | 清洗方式 （酒精/水洗等） | 清洗时长 | 后固化条件 | 实际应用注意事项 | 模型设计 |  | 初始推荐间隙 | 生物相容性/医疗器械备 案描述
1 | Model RI 1.0 牙科模型材料 | 修复牙模 | 外观 亮黄色 粘度（25 ℃） 400-600 mPa•s 比重（20℃） 1.070 g/mL 拉伸强度 ASTM D638 ≥25 MPa 弯曲强度 ASTM D790 ≥45 MPa 冲击强度 ASTM D256 ≥20 J/m 硬度（邵氏） ASTM D2240 ≥70 D | 树脂摇匀 | Model RI 1.0 修复 & Model RI 1.0 种植 （lemon2.7.0以上版本取消修复与正畸工艺） | 牙模贴底打印，无需支撑 牙龈外壳&定位器 建议50μm打印，孔位附近有影响的支撑须删除 支撑设计 专家 中等粗细 主干 顶锥高度：2.5mm 斜主干长度上限：20.00mm 支撑直径：1.20mm 防撞距离：1.00mm 接触深度：0.40mm 底部高度：2.50mm 接地底锥长度：1.00mm 顶部直径：0.80mm 底部直径：0.40mm 底座直径：2.00mm 尖端形状：球形 尖端形状直径：0.80mm 分支 加强杆直径：1.20mm 加强杆间距：20.00mm 加强杆垂直间距：8.00mm 加强杆与下表面间隙：1.00mm 低筏 底座类型：路状/三角状 底座高度：1.5mm 自动支撑 Z轴抬升高度：5.00mm 最大可支撑面角：45dge 支撑间距：3.5mm 最小支撑区域面积：5.00mm 最小支撑长度：0.20mm 支撑底端加粗率：1.20mm | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 第一次涮洗30秒，第二次超声2min （备注：牙龈外壳需用干净酒精清洗，否则易出现牙龈表面黏问题） | ProCure 10min 40℃ & LabCure 10min | 1、树脂不可长时间（24小时）存放在树脂槽中，否则会出现明显的沉降 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂或者提前将瓶内的树脂摇匀 3、该树脂对光线敏感度高，不得长时间暴露在光照下，无论机器是否工作，树脂槽中有树脂时必须盖好保护罩 4、每次打印完成需确保清理干净平台上残留的碎片，建议连续打印时间超过三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽内的树脂进行过滤 5.隔夜再取模，模型性能会降低 6.活动牙模用于充胶（57℃，30min），牙模精度降低17-29% | / | / | 软件版本2.7.1 分割代型牙模 推荐设计间隙：0.03mm 种植牙模 推荐设计间隙：0.02mm | 细胞毒性/Rush十项测试通过 I类医疗器械备案
|  | 正畸牙模 |  |  | Model RI 1.0 正畸 （lemon2.7.0以上版本取消修复与正畸工艺） | 牙模贴底打印，无需支撑 | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 第一次涮洗30秒，第二次超声2min （备注：牙龈外壳需用干净酒精清洗，否则易出现牙龈表面黏问题） | ProCure 10min 40℃ & LabCure 10min | 1、树脂不可长时间（24小时）存放在树脂槽中，否则会出现明显的沉降 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂或者提前将瓶内的树脂摇匀 3、该树脂对光线敏感度高，不得长时间暴露在光照下，无论机器是否工作，树脂槽中有树脂时必须盖好保护罩 4、每次打印完成需确保清理干净平台上残留的碎片，建议连续打印时间超过三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽内的树脂进行过滤 5.隔夜再取模，模型性能会降低 | / | / | 可满足220℃&5Bar条件下，0.8mm膜片热压前后重合精度≥95% 三天放置精度≥95%（常温避光保存）
2 | Model RI 2.0 牙科模型材料 | 修复牙模 | 外观 黄色 粘度（25 ℃） 400-600 mPa•s 比重（20℃） 1.1-1.2 g/mL 冲击强度 ASTM D256 20-30 J/m 硬度（邵氏） ASTM D2240 75-80 D | 1、设备满足《技工厂成品检验SIP-2.13》中的标准； 2、树脂均匀，不出现分层； | Model RI 2.0 通用 | 牙模贴底打印，无需支撑 牙龈外壳&定位器 建议50μm打印， 支撑设计 中等粗细 Z轴抬升高度：5.00mm 主干 尖端形状：球形 尖端形状直径 ：0.30mm 顶端直径：0.80mm 底端直径：0.40mm 尖端深度：0.40mm 主干直径：1.20mm 顶锥高度：2.5mm 底锥高度：2.50mm 接地底锥长度 ：1.00mm 接地底部加粗率 ：1.20mm 接地底端直径 ：2.20mm 分支 加强杆直径：1.20mm 加强杆水平间距 ：20.00mm 加强杆垂直间距 ：8.00mm 加强杆与下表面间隙 ：1.00mm 底筏 底筏类型：路状/三角状 底筏高度：1.2mm 基筏圆形直径 1.2mm 基筏连接条宽度 2.5mm 专家 支撑主干设置 防撞距离：1.00mm 斜杆长度上限 ：20.00m | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 第一次涮洗30秒，第二次超声2min | ProCure 10min 40℃ | 1、树脂不可长时间 （24小时）存放在 树脂槽中，否则会出现明显的沉降 ; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂 或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在20℃ -35℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片 ，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6.底层时间可根据客户端实际的打印情 况调整 | 1、在模型底部孔边缘位置扩大 0.5mm 以上，具体情况如图 1； 2、基牙拔模角度尽量小 ，具体情况 如图2，图3； |  | 软件版本2.3.1 分割代型牙模，推荐设计间隙 通用：0.04-0.055mm | I类医疗器械备案
|  | 种植牙模 |  | 树脂摇匀 | Model RI 2.0 通用 | 牙模贴底打印，无需支撑 牙龈外壳&定位器 建议50μm打印 若打印实心模型与空心未封底模型 建议使用软件中：准备-齿科-种植补偿 蜂窝 类型：底筏 高度：1.00mm 直径：6.00mm 连接条宽度：1.5mm 内部低点支柱：打勾 点击执行 若打印空心封底模型 建议在侧边上对着种植孔底部 ，开直径3.00mm的排液孔； | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 第一次涮洗30秒，第二次超声2min | ProCure 10min 40℃ | 1、树脂不可长时间 （24小时）存放在 树脂槽中，否则会出现明显的沉降 ; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂 或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在20℃ -35℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片 ，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6.底层时间可根据客户端实际的打印情 况调整 | 软件处理后，效果图： |  | 软件版本2.3.1 种植牙模，推荐设计间隙 修复工艺：0.03-0.045mm | I类医疗器械备案
3 | Model RI 2.1 牙科模型材料 | 修复牙模 | 外观 灰色 粘度（25 ℃） 400-600 mPa•s 比重（20℃） 1.1-1.2 g/mL 冲击强度 ASTM D256 20-30 J/m 硬度（邵氏） ASTM D2240 75-80 D | 1、设备满足《技工厂成品检验SIP-2.13》中的标准； 2、树脂均匀，不出现分层； | Model RI 2.1 修复 & Model RI 2.1 种植 | 建议50μm打印， 支撑设计 中等粗细 Z轴抬升高度：5.00mm 主干 尖端形状：球形 尖端形状直径 ：0.30mm 顶端直径：0.80mm 底端直径：0.40mm 尖端深度：0.40mm 主干直径：1.20mm 顶锥高度：2.5mm 底锥高度：2.50mm 接地底锥长度 ：1.00mm 接地底部加粗率 ：1.20mm 接地底端直径 ：2.20mm 分支 加强杆直径：1.20mm 加强杆水平间距 ：20.00mm 加强杆垂直间距 ：8.00mm 加强杆与下表面间隙 ：1.00mm 底筏 底筏类型：路状/三角状 底筏高度：1.2mm 基筏圆形直径 1.2mm 基筏连接条宽度 2.5mm 专家 支撑主干设置 防撞距离：1.00mm 斜杆长度上限 ：20.00m | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 第一次涮洗30秒，第二次超声2min | ProCure 10min 40℃ | 1、树脂不可长时间 （24小时）存放在 树脂槽中，否则会出现明显的沉降 ; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂 或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在20℃ -35℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片 ，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6.底层时间可根据客户端实际的打印情 况调整 | 1、在模型底部孔边缘位置扩大 0.5mm 以上，具体情况如图 1； 2、基牙拔模角度尽量小 ，具体情况 如图2，图3； 3.牙模适配孔应打孔处理 ，具体情况 如图2，图3； |  | 软件版本2.3.1 分割代型牙模，推荐设计间隙 修复工艺：0.025-0.035mm | I类医疗器械备案
|  | 种植牙模 |  | 1、设备满足《技工厂成品检验SIP-2.13》中的标准； 2、树脂均匀，不出现分层； | Model RI 2.1 种植 | 建议50μm打印 若打印实心模型与空心未封底模型 建议使用软件中：准备-齿科-种植补偿 蜂窝 类型：底筏 高度：1.00mm 直径：6.00mm 连接条宽度：1.5mm 内部低点支柱：打勾 点击执行 若打印空心封底模型 建议在侧边上对着种植孔底部 ，开直径3.00mm的排液孔； | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 第一次涮洗30秒，第二次超声2min | ProCure 10min 40℃ | 1、树脂不可长时间 （24小时）存放在 树脂槽中，否则会出现明显的沉降 ; 2、每次打印前需搅动树脂槽内的树脂 或者提前将瓶内的树脂摇匀 ; 3、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在20℃ -35℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片 ，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6.底层时间可根据客户端实际的打印情 况调整 | 软件处理后，效果图： |  | 软件版本2.3.1 种植牙模，推荐设计间隙 种植工艺：0.03mm | I类医疗器械备案
4 | Model RI 3.0&3.1 牙科模型材料 | 修复牙模 | Model RI 3.0牙科模型材料： 外观 黄色 粘度（25 ℃） 600-1200 mPa•s 比重（20℃） 1.1-1.3 g/mL 拉伸强度 ASTM D638 30-40 MPa 弯曲强度 ASTM D790 50-60MPa 冲击强度 ASTM D256 ≥13 J/m 硬度（邵氏） ASTM D2240 78-83 D Model RI 3.1牙科模型材料： 外观 灰色 粘度（25 ℃） 600-1200 mPa•s 比重（20℃） 1.1-1.3 g/mL 拉伸强度 ASTM D638 35-50MPa 弯曲强度 ASTM D790 50-65MPa 冲击强度 ASTM D256 ≥15 J/m 硬度（邵氏） ASTM D2240 78-83 D | 树脂需搅拌均匀，不能 出现沉降情况（20℃以 下需更加注意）； | Model RI 3.0&3.1 | 建议50μm打印， 支撑设计 中等粗细 Z轴抬升高度：5.00mm 主干 尖端形状：球形 尖端形状直径 ：0.30mm 顶端直径：0.80mm 底端直径：0.40mm 尖端深度：0.40mm 主干直径：1.20mm 顶锥高度：2.5mm 底锥高度：2.50mm 接地底锥长度 ：1.00mm 接地底部加粗率 ：1.20mm 接地底端直径 ：2.20mm 分支 加强杆直径：1.20mm 加强杆水平间距 ：20.00mm 加强杆垂直间距 ：8.00mm 加强杆与下表面间隙 ：1.00mm 底筏 底筏类型：路状/三角状 底筏高度：1.2mm 基筏圆形直径 1.2mm 基筏连接条宽度 2.5mm 专家 支撑主干设置 防撞距离：1.00mm 斜杆长度上限 ：20.00m | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 超声清洗设备： 第一次涮洗 30秒，第二次超 声2min（超声过 程中可增加搅 拌，效果更加） 震荡机设备：第 1遍震荡30s，第 2遍震荡30s，第 3遍震荡90s（震 荡过程中，可增 加搅拌，效果更 加）；n | ProCure 10min 40℃ | 1、树脂在静置30分钟后，如需再次打 印必须搅拌，在20℃以下环境需增加搅 拌次数，搅拌至材料未出现明显沉降即 可; 2、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在14℃ -35℃，最佳打印温度25 ℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6、底层时间可根据平台实际粘接情况 调整； 7、常规修复分割代型 ，代型底部台阶 如果低于3mm，主模与代型均需要增加 支撑，如高于3mm，主模可不加支撑， 代型需要增加支撑 ； | / | / | 软件版本2.7.1 分割代型牙模，推荐设计间隙 修复/种植工艺：0.04mm | I类医疗器械备案
5 | Model RI 3.0&3.1 牙科模型材料 | 种植牙模 |  | 树脂需搅拌均匀，不能 出现沉降情况（20℃以 下需更加注意）； | Model RI 3.0&3.1 | 建议50μm打印 若打印实心模型与空心未封底模型 建议使用软件中：准备-齿科-种植补偿 蜂窝 类型：底筏 高度：1.00mm 直径：6.00mm 连接条宽度：1.5mm 内部低点支柱：打勾 点击执行 若打印空心封底模型 建议在侧边上对着种植孔底部 ，开直径3.00mm的排液孔； | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 超声清洗设备： 第一次涮洗 30秒，第二次超 声2min（超声过 程中可增加搅 拌，效果更加） 震荡机设备：第 1遍震荡30s，第 2遍震荡30s，第 3遍震荡90s（震 荡过程中，可增 加搅拌，效果更 加）； | ProCure 10min 40℃ | 1、树脂在静置30分钟后，如需再次打 印必须搅拌，在20℃以下环境需增加搅 拌次数，搅拌至材料未出现明显沉降即 可; 2、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求 工作环境无紫外光线 ，建议使用黄光灯 照明，同时无论机器是否工作 ，树脂槽 中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、每次打印前，确保树脂槽中树脂温 度维持在14℃ -35℃，最佳打印温度25 ℃； 5、每次打印完成需确保清理干净平台 上残留的碎片，建议连续打印时间超过 三天后，使用80目左右的滤网对树脂槽 内的树脂进行过滤 ; 6、底层时间可根据平台实际粘接情况 调整； 7、常规修复分割代型 ，代型底部台阶 如果低于3mm，主模与代型均需要增加 支撑，如高于3mm，主模可不加支撑， 代型需要增加支撑 ； 8.活动牙模用于充胶（57℃，30min），牙模精度降低2-9% | / | / | 软件版本2.7.1 种植牙模，推荐设计间隙 修复/种植工艺：0.02mm | I类医疗器械备案
6 | Model RI 4.0（黄色） | 支持未分割代型修复模型应用 支持分割代型修复模型应用 支持种植插拔修复模型应用 | 外观 黄色/灰色 粘度（25 ℃） 350-500 mPa•s 比重（20℃） 1.10-1.14 g/mL 机械性能 拉伸强度 ASTM D638 ≥30 MPa 弯曲强度 ASTM D790 ≥70 MPa 冲击强度 ASTM D256 ≥15 J/m 硬度（邵氏） ASTM D2240 ≥70 D | 1、树脂槽需锁紧； 2、树脂需搅拌均匀 ，不能出现沉 降情况（20℃以下需更加注意 ）； 3、打印平台需锁紧 ； 4、D6K_H设备需将温度监测器放下 并接触到树脂材料 ； | Model RI 4.0 修复/种植 Model RI 4.0 正畸 | 1、推荐50μm层厚打印； 2、推荐蜂窝填充结构打印 ，软件中选择“准备→齿科→ 种植补偿”对模型进行处理 （如下图所示）； 3、如果需要添加支撑 ，推荐“球形接触点”“中等粗细 ”“Z轴抬高5mm”； | 95%及以上酒精，常温超声清洗 | 选择超声清洗机 /震荡机配合95%以上乙醇进行清洗 ： ①、模型从平台清理下来后 ，将排液孔朝下，在置物架静 置1分钟；（PS：在合理的操作性 ，模型内腔流出的树脂 在过滤后能2次使用） ②、准备3桶1400毫升95%的乙醇，标记为“ 1号 ”、“2 号 ”、“3号 ”，按30s、30s、120s的清洗时间在容器 内进行超声震荡清洗 ，清洗顺序为“ 1 号→2号→3号 ”；（PS：更换容器清洗转移过程中 ，模 型可先放在置物架 10-30s，并上下抖动3-5下，可减少清 洗溶剂的互相污染 ，提升清洗溶剂 的利用率） ③、当“3号 ”清洗出现模型表面粘黏情况时 ，将“ 1号 ”内清洗溶剂取出并更换新清洗溶剂 ，清洗顺序更换为 “2号→3号→ 1号 ”； ④、模型清洗完成后 ，选择气枪对模型表面及内腔进行干 燥处理，同时检查是否存在 “发粘发亮”等未洗净的情 况；（PS:未洗净模型可再次进行清洗 ） ⑤、干燥处理后的模型 ，放入配套的后固化灯箱 ，选择对 应参数进行二次固化处理 ； PS:模型在清洗溶剂中浸泡时间需短于 5min； | ProCure 50℃ 10min | 1、树脂在静置30分钟后，如需再次打印必须搅拌 ，在20 ℃以下环境需增加搅拌次数 ，搅拌至材料未出现明显沉降即可； 2、该树脂对紫外光线敏感度高 ，要求工作环境无紫外光线，建议使用黄光灯照明 ，同时无论机器是否工作 ，树脂 槽中有树脂时必须盖好保护罩 ; 4、树脂最佳工作温度为 20-30℃ , 环境湿度≤60%； 5、每次打印完成需确保清理干净平台上残留的碎片 ，如有碎片在材料中 ，建议使用80目左右的滤网对树脂槽内的树脂进行过滤; 6、底层时间可根据平台实际粘接情况调整 ； 7、常规修复分割代型 ，代型底部台阶如果低于 3mm，主模与代型均需要增加支撑 ，如高于3mm，主模可不加支撑 ， 代型需要增加支撑 ； 8.若涉及扫描模型精度 ，固化完成后需放置 30min以上，再进行精度扫描 ； | / | / | 软件版本2.7.1 分割代型牙模，推荐设计间隙 修复/种植工艺：0 种植牙模，推荐设计间隙 修复/种植工艺：0.01 正畸牙模：壁厚≥1.8mm | I类医疗器械备案
7 | Model RI 4.1（灰色） |  |  | 1、树脂槽需锁紧； 2、树脂需搅拌均匀 ，不能出现沉 降情况（20℃以下需更加注意 ）； 3、打印平台需锁紧 ； 4、D6K_H设备需将温度监测器放下 并接触到树脂材料 ； | Model RI 4.1 修复/种植 Model RI 4.1 正畸 |  | 95%及以上酒精，常温超声清洗 |  | ProCure 40℃ 10min |  | / | / | 软件版本2.7.1 分割代型牙模，推荐设计间隙 修复/种植工艺：0 种植牙模，推荐设计间隙 修复/种植工艺：0.01 正畸牙模：壁厚≥1.8mm | I类医疗器械备案